宝应县人民医院

主动脉内球囊反搏泵院内询价调研公告

- 询价调研项目内容及基本要求

主动脉内球囊反搏泵（预算100万元人民币）

适用范围：心内科、导管室等

用途：用于支持病人心脏功能，能有效提高病人冠状供血和改善病人低心排、低血压的状况，辅助循环。

技术要求：

1.1触发模式

1.1.1 规范型模式

1.1.2 峰值模式

1.1.3 自动房颤模式

1.1.4 血压触发模式

1.1.5 V-PACE起搏器触发

1.1.6 A-PACE起搏器触发

1.1.7 内置触发

1.1.8自动选择最佳的触发模式，心电和血压能够自动转换

1.2 操作系统

1.2.1 心电导联：12导联

1.2.2 心电增益：可预设并可调

1.2.3 反搏速率40-200次/分

1.2.4 具有自动选择反搏最佳的充、放气时机功能

1.2.5 具有报警记录功能

1.2.6 反搏比例4种：1：1，1：2，1：4，1：8

1.3 气动系统

1.3.1 系统压缩机: 步进式马达驱动风箱系统

1.3.2 精确调节球囊内的反搏气量

1.3.3 可精确调节充放气时机，调节精度≤每个心动周期的1%

1.3.4 漏气侦测功能

1.3.5 自动补气功能

1.3.6 自动水汽排出功能

1.4 配打印机

1.5 内置电池：≥1小时

1.6保修期≥2年

- 供应商资质要求

- 参加本次调研的供应商必须是经有关部门批准有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的独立法人；

3.调研文件接收截止时间、地点：

调研文件接收截止时间：2020年08月05日11时00分。

报价文件接收地点：宝应县人民医院医疗设备科。

4.报价时间及地点：

报价时间：2020年08月05日15时00分。

报价地点：宝应县人民医院医患沟通中心。

报价地点：宝应县人民医院医患沟通中心。

5.本次询价联系人信息：

居发明  13852760680 0514-88200278  陈丰喜  0514-88200239

6.报价文件

6.1.报价文件的语言及计量单位：

报价单位提交的报价文件均应使用简体中文和国家法定计量单位。

6.2报价文件构成

6.2.1报价单位资质文件（含报价单位、生产厂家企业资质，产品注册证，授权书等）；

6.2.2报价一览表，见附件；

6.2.3配置清单及报价表；配置清单中应对其报价货物予以描述，包括生产厂家简介、货物应用范围、技术参数表等；报价表必须对分列的货物、配件、组件等列出分项报价；格式由报价单位自定。

6.2.4服务承诺；主要内容应包括但不限于以下方面：

设备供货、安装、调试计划；质量保修期及设备质量保修范围和内容的说明；质量保修责任说明；售后服务机构情况说明（包括地点、服务热线、售后服务负责人联系方式等）；质保期间，维修响应时间、处理方式、费用负担等；质保期后，维修响应时间、处理方式、配件供应价格、费用收取情况等；培训计划；其他优惠条件。

*6.2.5用户名单（所投产品型号的用户，其它型号属无效用户）

6.2.6产品彩页资料

6.3.报价一览表：按规定格式完整填写，并用信封单独装封与报价文件一起递交。

6.4.报价：报价单位应标明货物的单价和总价。不接受选择性报价，备件价格分开填写。

6.5报价文件份数和签署：报价单位准备一式五份报价文件（一份正本、四份副本）。另准备一份供开标前检查，可不填敏感内容，只查看格式内容是否满足要求。

7.报价文件的递交

*7.1.报价文件的密封和标记：报价文件信封封面注明投标项目名称、正本或副本及“请勿在2020年08月05日15时00分（询价时间）之前启封”的字样,封面加盖骑缝章。

*7.2.截止日期为：2020年08月05日11时00分，迟交的报价文件将被拒绝。

附件

报价一览表

报价单位全称（加盖公章）：

| 编号 | 2020-BYRY0701 | 包号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 规格型号 | 产地 | 数量（套） | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| 总报价 | 大写： |
| 制造厂商全称 |  |
| 保修期 |  |
| 交货期 |  |
| 其他优惠条件 |  |
| 备注 |  |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：